## EM-620
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-620
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Analizadores de Química Clínica
CÓDIGO ECRI: | 15-551
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA, AUTOMATIZADO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización/Parámetros
Funcionamiento | Totalmente Automatizado
Rendimiento | ≥ 150 muestras/ hora
Disposición | Sobre mesa
Parámetros mínimos | Amilasa, Bilirrubina, Creatinina, Glucosa, Transaminasas, Colesterol
Tipo de muestra | Suero,Plasma,Orina, Liquido Cefaloraquideo, fluidos.
Volumen de Muestra | Rango de 2 ul -100 ul
Dilusion de muestra | Requerido
Sistema de Reactivo | Abierto
Posiciones cabina de reactivo refrigerada | ≥25 posiciones de reactivos, compartimiento refrigerado requerido(2- 12°C)
Posiciones de muestras refrigeradas | ≥25 posiciones de muestras, compartimiento refrigerado requerido(2- 12°C)
Sistema de reacción | capacidad ≥40 cubetas auto-lavables
Metodo minimo | Punto final, tiempo fijo , cinético
Medicion minimo | Fotometria y turbinometria
Al menos 8 longitudes de onda
Módulo óptico | Fuente de luz con lámpara halógena o LED
Rango fotométrico ≤ 4 Abs y/o ODS
Impresora | Requerido
Seguridad | Anticolisión, precalentamiento, deteccion de nivel de líquido.
Computador de control | Requerido, incluye sistema operativo, software clínico, teclado, monitor y mouse óptico
Software en español | Requerido
Accesorios
Rollos de papel térmico | Dos (2) unidades para la impresora
Lector de codigo de barras | Requerido
UPS de respaldo | Tecnología Online doble conversión al menos 10 minutos de respaldo con potencia para analizador de química y computadora de control
Cubetas de reacción reutilizables | Cantidad según la capacidad de la cabina de reacción
Kit de reactivos | Para poner en marcha el equipo, debe asegurar el suministro de reactivos desde el inicio de la puesta en marcha.
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Rev 4, Se realizó ficha para Demanda media con sistema automatizado, se agregó UPS Online, detalles de softw para PC
Cubetas de reacción incluidas dentro de accesorios, descripción sobre-mesa