## Table 1
FICHA TECNICA
MOBILIARIO MEDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | MM-500
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | MESA CURVA PARA INSTRUMENTAL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura
Material | Estructura en acero inoxidable AISI 304, calibre 20, curva para quirofano
Coberturas superior e inferior en plancha de acero inoxidable
Tableros | Dos (2)Fabricado en acero inoxidable AISI 304, calibre 16
Barandillas | Fabricadas en acero inoxidable AISI 304-2B de 6mm de diámetro mínimo,
Ruedas | Cinco (5) ruedas 2", de grado hospitalario, omnidireccionales con rodamiento de bolas
Dimensiones de Referencia
Profundidad | 60 cm ±5cm
Ancho | 140 cm ±5cm
Alto | 80 cm ±5cm
Acabados
Sin aristas vivas | Requerido
Sin rebabas de soldadura | Requerido
Uniones pulidas | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Tres (3) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior