## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-005
REVISIÓN: | Tercera
NOMBRE ECRI: | Analizadores de Química Clínica
CÓDIGO ECRI: | 15-551
NOMBRE GENÉRICO: | EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA, AUTOMATIZADO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización/Parámetros
Funcionamiento | Totalmente Automatizado
Parámetros mínimos | Amilasa, Bilirrubina, Creatinina, Glucosa, Transaminasas, Colesterol
Tipo de muestra | Suero,Plasma,Orina, Liquido Cefaloraquideo, fluidos.
Volumen de Muestra | Rango de 2 ul -100 ul
Rendimiento | ≥ 150 muestras/ hora
Dilusion de muestra | Requerido
Sistema de Reactivo | Abierto
Sistema de de reactivo y muestras | ≥40 posiciones de reactivos, compartimiento refrigerado requerido(2-12°C)
Metodo minimo | Punto final, tiempo fijo , cinético
Medicion minimo | Fotometria y turbinometria
Al menos 8 longitudes de onda
Módulo óptico | Fuente de luz con lámpara halógena o LED
Rango fotométrico ≤ 4 Abs y/o ODS
Impresora | Requerido
Seguridad | Anticolisión, precalentamiento, deteccion de nivel de líquido.
Computador de control | Requerido, inlcuye teclado, monitor teclado y ups de respaldo.
Software en español | Requerido
Accesorios
Rollos de papel térmico | Dos (2) unidades para la impresora
Lector de codigo de barras | Requerido
Kit de reactivos | Para poner en marcha el equipo, debe asegurar el suministro de reactivos desde el inicio de la puesta en marcha.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.