## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-091
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Unidades Esterilizadoras, Vapor de Agua, de Mesa
CÓDIGO ECRI: | 16-142
NOMBRE GENÉRICO: | AUTOCLAVE DE SOBREMESA, 20 A 25 LITROS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Cámara
Capacidad | ≥ 20 y ≤ 25 litros
Tipo de material | Acero inoxidable 316 L o superior
Norma técnica de Construcción de cámara | PED y/o ASME
Puerta
Sistema de traba | Requerido
Sistema de sellado hermético | Requerido
Sistema de seguridad de puerta | Bloqueo de funcionamiento en puerta abierta
Sistema de seguridad
Válvula de seguridad para sobrepresión de la cámara | Requerido
Sistema de protección de sobretemperatura | Requerido
Bloqueo de funcionamiento por bajo nivel de agua | Requerido
Visualización
Pantalla de visualización de parámetros | Requerido
Parámetros mínimos de visualización | Temperatura
Presión
Tiempo de funcionamiento
Indicador de bajo nivel de agua | Requerido
Alarmas
Indicación de fin de ciclo | Requerido
Indicación de falla de operación | Requerido
Programas de esterilización
Programa para instrumental | Requerido
Programa para líquidos | Requerido
Número de programas pre- seleccionables | ≥ Tres (3)
Accesorios
Bandejas en acero inoxidable | Tres (3)
Impresora para documentar la información del proceso de esterilización | Uno (1) (opcional)
Reservorio de agua | Uno (1)
Compresor de aire (en caso de requerir para su funcionamiento) | Uno (1)
Regulador o estabilizador de voltaje compatible con el equipo | Uno (1)
Consumibles
Rollos de papel para impresora del equipo | Tres (3) (opcional)
Galones de agua destilada | Tres (3)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón