## Rev3
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-126
REVISIÓN: | Tercera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Lector de tirilla de orina
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control
Tipo de funcionamiento | Completamente Automatizado
Tecnología | Fotometría de reflactancia y refractometría
Capacidad de procesamiento | ≥ 240 muestras por hora
Capacidad de memoria | ≥ 1000 resultados
Parámetros por prueba | ≥ 12 parámetros
Parámetros | pH, Urobilinógeno, Bilirrubina, Proteína, Glucosa, Cetonas, Densidad, Nitrito, Leucocitos
Cargado de muestras automático por muestreador | ≥ 50 muestras simultaneamente
Cargado STAT pruebas de emergencia | Requerido
Interfase con LIS | Requerido, disponibilidad posible integración con LIS
Estación de trabajo | Requerido ( Monitor, CPU, Teclado, Mouse ), con software para análisis de resultados
Accesorios
Impresora | Una (1)
Lector código de barras | Requerido
Racks para tubos de muestra | Requerido ≥ 10 racks de capacidad de 10 tubos cada uno
Consumibles | Tirillas reactivas para mínimo 100 muestras
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón