## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-150
REVISIÓN: | Tercera
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | NEBULIZADOR PARA ADULTO Y PEDIÁTRICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo de tratamiento | Aerosol y/o humidificación del aire
Tamaño de partículas | ≤ 5 µm
Presion | Maxima presion 2 bar
Accesorios
Cobertor | Uno (1) propio del equipo
Gancho porta sueros | Uno (1)
Circuito paciente adulto | Diez (10) desechables incluye mascarilla y boquilla
Circuito paciente pediátrico | Diez (10) desechables incluye mascarilla y boquilla
Cámara para medicación | Diez (10)
Cámara completa de nebulización | Una (1)
Filtro antibacterial | Diez (10)
Cable de conexión eléctrica | Uno (1) de grado médico
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.