## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-155
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | PIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pipetas con sistema regulable de volumen | De 0,5 a 10 ul
De 2 a 20 ul
De 10 a 100 ul
De 20 a 200 ul
De 100 a 1000 ul
Indicador de Volumen | Requerido
Tipo de pipeta | Monocanal, de volumen variable
Mecanismo de funcionamiento | Desplazamiento de aire o por desplazamiento positivo, que actúa mediante émbolo, pistón y/o cámara de aire y cilindro
Esterilizable en autoclave | Requerido
Botón/Botones | De control de dosificación
De mecanismo eyector de puntas
Accesorios
Puntas desechables | Dos (2) juegos de veinte (20) unidades, para cada pipeta de acuerdo a su volumen
Sistema de soporte de pipeta | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón