## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-189
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Sierra eléctrica para cortar yeso
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Motor | Con protección al polvo de vendajes
Libre de vibraciones
Sistema de velocidades | Corte dual; Dos (2) velocidades; ≥ 15.000 oscilaciones por minuto
Tipos de hoja | ≥ dos (2) tipos de hoja
Sistemas reguladores | Regulador de velocidad
Sistema electrónico con función de seguridad
Potencia | Compensación de potencia automática
Accesorios
Hojas | Set de 2 x hojas de sierra de dos diferentes tamaños
Llaves para cambio de hojas de sierra | Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón