## EM-003
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-003
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Amalgamadores
CÓDIGO ECRI: | 10-082
NOMBRE GENÉRICO: | Amalgamador
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Caracterisiticas del equipo |  |  | VALOR OFERTADO
Ajusta el tiempo y la velocidad libremente. | Requerido
Ajuste de tiempo con función de memoria. | Requerido
Pantalla LCD que muestre velocidad y tiempo. | Requerido
Diseño de guardia de seguridad, el motor se detendrá cuando la máscara esté abierta. | Requerido
Caracterisiticas tecnicas
Potencia | 40 W
Rango de temporizacion | De 1 a 99 segundos.
Velocidad de mezcla | De 2800 a 5000 rpm
Dimensiones del equipo | Aproximadamente: 10.3 x 8.7 x 11.5 in.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE, Norma ISO 13485