## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-019
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | BALANZAS, ELECTRÓNICAS, ANALÍTICAS
CÓDIGO ECRI: | 18-449
NOMBRE GENÉRICO: | BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Capacidad / Control / Funciones/ Visualización
Capacidad | ≥ 200 gramos o su equivalente
Plato de pesaje | Acero inoxidable o aluminio de alta resistencia
Pantalla para visualización de parámetros | Requerido
Legibilidad | ≥ 0,0001 g
Unidades de medición mínimas | En gramos (g) y porcentaje
Funciones | Tara, Hold, apagado automático
Calibración | Interna y/o externa
Tiempo de estabilización | ≤ 10 segundos
Accesorios
Cobertor | Uno (1) para recubrimiento equipo
Cabina corta-aires | Una (1) puertas con desplazamiento telescópico
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.