## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-022
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Balanzas, electrónicas, de precisión
CÓDIGO ECRI: | 18-450
NOMBRE GENÉRICO: | BALANZA DIGITAL DE DOS PLATOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo | Balanza digital de dos platos
Capacidad | ≥ 2500 gramos
Rango de medición | Rango de 0 a 2500 mg
Plato de pesaje | Dos (2) Acero Inoxidable o aluminio de alta resistencia
Pantalla para visualización de parámetros | Visualización individual de cada bolsa de sangre
LCD / LED o superior
≥ 4 dígitos
Modos de aplicación | Pesaje de bolsas de sangre
Resolución | ≤ 1 mg o su equivalente
Unidades de medición mínimas | gramos (gr)
Tiempo de estabilización | ≤ 5 segundos
Alarmas visibles y/o audibles
Peso Equilibrado | Requerido
Accesorios
Cobertor | Uno (1) para recubrimiento equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | NO APLICA
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.