## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-024
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Básculas, para infantes
CÓDIGO ECRI: | 13-462
NOMBRE GENÉRICO: | PESABEBES ELECTRÓNICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Funcionamiento | Electrónico
Pantalla | TFT, LED o Display
Capacidad | ≥ 20 kg
Precisión de lectura | ≤ 10 gramos
Funciones | TARA / HOLD / BMIF - Consumo de leche materna
Unidad de Medida | Kg y/o lb
Dimensiones superficie de pesaje | ≥ 50 cm x ≥ 28 cm
Material de la superficie de pesaje | De ABS o polipropileno de alta densidad
Carro | Requerido
Tallimetro | Requerido
Accesorios
Baterías recargables | Requerido
Cargador | Compatible con el equipo
Cinta para medición del perímetro cefálico | Una (1), con división de 1mm
Adaptador de corriente eléctrica | Un (1)
Bolso | Uno (1) para movilizar el equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.