## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-034
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Campanas de laboratorio, flujo laminar, vertical
CÓDIGO ECRI: | 24-160
NOMBRE GENÉRICO: | CABINA DE FLUJO LAMINAR CLASE II, TIPO A2
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Material / Normas
Exterior | Acero Inoxidable o laminado o material resistente a la esterilización o Acero electrogalvanizado con acabado de recubrimiento epoxi
Área de trabajo | Acero Inoxidable
Normas de construcción | NSF/ANSI 49 o EN 12469 o JIS K 3800 o SFDA YY-0569
Equipado con
Filtros | HEPA o ULPA o H14 con eficiencia de ≥ 99,99%
Partículas 0,3 µm
Lámpara U.V. | Requerida
Control
Lámpara de iluminación | ≥ 1000 lux
Control velocidad de aire | Requerido
Velocidad de Flujo de aire
Extracción | ≥ 0,48 m/s
Expulsión | ≥ 0,30 m/s
Visualización
Pantalla para programar el trabajo | Requerido
Alarmas
Visuales y auditivas | Bajo flujo de aire y ventana abierta
Ruido del ventilador | ≤ 65 dB
Accesorios
Lámpara U.V. | Una (1) adicional
Lámpara de iluminación | Dos (2) lámparas de iluminación de trabajo
Filtro HEPA o ULPA o H14 | Dos (2) de repuesto con eficiencia de 99,99%
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante