## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-048
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ANALIZADOR DE COAGULACIÓN SEMIAUTOMÁTICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Canales de medición | ≥ 2 (dos) canales
Parámetros mínimos | Mínimo TP (Tiempo de protrombina), APTT (Tiempo parcial de tromboplastina), TT (Tiempo de Tromboplastina), Fibrinógeno
Configuración de parámetros | Mínimo tipo de prueba, Temperatura de trabajo, Rangos, Fecha y hora
Pantalla para visualización de resultados | Requerido
Volumen de la muestra | ≤ 150 ul
Capacidad de muestras | ≥ 20 posiciones
Tiempo de procesamiento y visualización de resultados | ≤ 60 segundos
Rango de temperatura de incubación: | Mínimo de 37°C
Impresora | Requerido
Consumibles
Calibradores para pruebas iniciales de funcionamiento | Requerido para cada parámetro solicitado
Un (1) kit de reactivos TP, ATTP, INR y Fibrinógeno | Para puesta en marcha del equipo
Accesorios
Microcubetas | Cien (100) unidades
Pipeta electrónica integrada o externa | Una (1) propia del equipo o de marca compatible
Cobertor para equipo | Uno (1) para recubrimiento para el equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón