## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-049
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | UNIDADES PARA ELECTROCIRUGÍA, MONOPOLARES/BIPOLARES
CÓDIGO ECRI: | 11-548
NOMBRE GENÉRICO: | CAUTERIO USO AMBULATORIO Y CONSULTORIOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control/ Visualización / Material
Unidad de electrocirugía tipo sobremesa | Requerido
Modos de operación mínimos | Corte y coagulación monopolar
Coagulación bipolar
Panel de control y/o pantalla de visualización | Requerido
Modo de activación | Mediante mango y pedal
Corte monopolar | Potencia de salida regulable, ≥ 100 Watts
Mínimo para corte y corte con hemostasia (corte - coagulación)
Coagulación monopolar | Potencia de salida regulable, ≥ 100 Watts
Mínimo para coagulación moderada o superficial y coagulación forzada
Coagulación bipolar | Potencia de salida regulable, ≥ 80 Watts
≥ Un (1) modo de operación
Puertos o salidas | ≥ Una (1) salida monopolar
≥ Una (1) salida bipolar
Frecuencia de salida | ≥ 300KHz
Modo BLEND (Mezcla) | Requerido
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Falla del electrodo de retorno | Requerido
Falla eléctrica o de conexión | Requerido
Sistema de seguridad mínima | Control de corriente de fuga
Accesorios
Carro para transporte del equipo | Uno (1)
Mando de pie para corte y coagulación | Uno (1)
Adaptador universal | Dos (2)
Cable para placa de retorno reutilizable | Dos (2)
Cable de conexión bipolar reutilizable | Dos (2)
Cable de conexión monopolar reutilizable | Dos (2)
Cable de alimentación con toma a tierra | Uno (1)
Lápiz o mando manual con electrodo de cuchilla esterilizable | Dos (2)
Electrodo tipo bola de diverso tamaño (a elección del Establecimiento de Salud), esterilizable | Dos (2)
Electrodo tipo aguja esterilizable | Dos (2)
Pinza bipolar, dos tipos a elección del Establecimiento de Salud | Dos (2)
Placa de retorno de paciente reutilizable | Una (1)
Consumibles
Caja de electrodos neutros descartables con cable de conexión para Neonatos | Una (1)
Caja de electrodos neutros descartables con cable de conexiónAdulto/Pediátrico | Una (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón