## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-050
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Colposcopios
CÓDIGO ECRI: | 10-960
NOMBRE GENÉRICO: | COLPOSCOPIO CÉRVICO UTERINO CON VIDEO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Visualización | Cámara de video
Iluminación | Luz fría o LED
Ampliaciones | ≤ 4X a ≥ 20X
Enfoque fino | Requerido
Filtro | Verde
Lentes de objetivo | ≥ 200 mm
Accesorios
Sistema de montaje | Uno (1) móvil, propio del equipo, con sistema de frenado, altura variable, con soporte para todos los accesorios
Fuente de luz | Una (1) de luz fría o LED
Cable de fibra óptica | Uno (1) para conexión de la fuente al equipo
Pantalla de visualización | Una (1) de grado médico de ≥ 14 pulgadas
Ordenador | Uno (1) para gestión, análisis y almacenamiento de resultados
Cobertor | Uno (1) propio del equipo
Cable de conexión eléctrica | Uno (1) de grado médico
Caracteristicas PC
Monitor | 21 Pulgadas IPS
Memoria RAM | 8 GB de RAM
Sistema Operativo | Windows 10
Procesador | Procesador de 8 nucleos de ultima generacion
Capacidad | Disco duro: 1 TB
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón