## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-056
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Cunas para Neonatos
CÓDIGO ECRI: | 10-302
NOMBRE GENÉRICO: | CUNA DE CALOR RADIANTE
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Estructura
Carro de transporte | ≥ 4 (cuatro) ruedas, al menos dos con frenos
Placa/ bandeja portaobjetos / portamonitor | Una (1)
Columna de soporte | Una (1)
Altura | Regulable eléctricamente/automáticamente
Portachasis RX | 1 (uno)
Cajones | ≥ 2 (dos)
Báscula | Integrada
Paneles laterales | Abatibles y/o plegables
Lámpara de examinación | Integrada
Funcionamiento
Autochequeo | Requerido
Alarmas | Audibles y visibles
Modos de funcionamiento | ≥ 2 (dos) modos, Manual y Servocontrol minimo
Precalentamiento | Requerido
Medición de temperatura | Central y periférica
Precisión (sensor) | ± 0,1 ºC
Trendelemburg | 14 ºC ± 3
Anti-trendelemburg | - 14 ºC ± 3
Accesorios
Reloj de Apagar | Uno (1)
Colchón | Uno (1)
Sensores de temperatura de piel central y periférica | Dos (2) reusables o diez (10) descartables
Tanque de O2 | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC , 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón