## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-058
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | BIFÁSICO, CON MONITOR
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Auotest/prueba/chequeo | Requerido
Paciente | Adultos y pediátricos.
Pacientes de menos 25 kg u 8 años
Tiempo de carga | ≤ 10 segundos a máxima energía
Tipo de onda | Bifásica exponencial truncada / bifásica
Rango de energía | ≥ 1J - ≥ 200 J; ≥ 9 niveles de energía seleccionable
Energía máxima | ≥ 200J, seleccionables
Modos | Cardioversión, desfibrilación, marcapasos
Control de inicio de descarga | Desde paletas, y desde panel del equipo
Pantalla
Pantalla | A color, ≥ 5", TFT o LED
Visualización | Despliegue de ondas y de valores numéricos
Idioma | Selección español
ECG
Derivaciones | Mínimo 6 seleccionables
Adquisición | A través de cable de ECG y de paletas de desfibrilación o electrodos descartables
Marcapasos
Tipo | Transcutáneo o no invasivo
Margen de frecuencias | Requerido
Ancho de pulso | ≥ 30 ; ≥ 180ppm
Amplitud de corriente de estimulación | ≥ 0 ; ≥ 200mA
Funcionamiento | En modo fijo y a demanda
SPO2 | Requerido
Batería
Tipo | Recargable, integrada al equipo
Vida útil | ≥ 100 disparos a 200J , ≥ 150 minutos de monitorización
Indicador de carga | En cualquier parte visible del equipo
Varios
Impresora | Térmica integrada al equipo
Almacenamiento de datos | Requerido
Alarmas
Visuales | Para carga de batería
Nivel de batería
Audibles | Pasos para desfibrilación
Visuales y audibles | Para desconexión de electrodos, frecuencia cardíaca
Alarmas | Audibles y visuales
Accesorios
Cables troncales ECG | Dos (2), no genéricos
Electrodos descartables para marcapasos externo | Seis (6), no genéricos, para pacientes adultos
Electrodos descartables para desfibrilación a manos libres | Seis (6), no genéricos, para pacientes adultos
Electrodos descartables para marcapasos externo | Seis (6), no genéricos, para pacientes pediátricos
Electrodos descartables para desfibrilación a manos libres | Seis (6), no genéricos, para pacientes pediátricos
Electrodos de ECG descartables para piel | Funda de 25
Papel termo sensible para impresión | Dos (2) rollos
Cable de alimentación con toma a tierra | Uno (1)
Paletas para uso externo | Un (1) juego, desarmables para uso en pacientes adulto y pediátricos, deslizables o montables entre ellas
Gel electro conductor | Dos (2) frascos
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.