## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-062
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Detectores, de latidos fetales, por ultrasonido
CÓDIGO ECRI: | 11-696
NOMBRE GENÉRICO: | DETECTOR FETAL PORTÁTIL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pantalla | LCD, TFT o LED
Detección | Frecuencia cardíaca fetal
Transductor
Frecuencia | 2 Mhz, 3 Mhz, 4 Mhz, 5 Mhz, 8 Mhz
Intensidad | ≤ 5 mW/cm2
Resolución | ≤ 1 bpm
Funciones
Apagado | Automático (después de tiempo de espera sin señal)
Accesorios
Bolso de transporte | Un (1)
Baterías recargables | Requerido
Cargador de baterías | Requerido
Frasco de gel conductivo | Un (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón