## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-071
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Unidades de Fototerapia
CÓDIGO ECRI: | 13-037
NOMBRE GENÉRICO: | Lampara de fototerapia
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
Unidad de estructura sólida. Altamente estable, rodable, de fácil desplazamiento. Fácil posicionamiento de la fototerapia. Movimientos vertical y horizontal (del cabezal de la lámpara). Del Sistema de Iluminación LED Con sistema de filtro para radiación infrarroja. Radiación emitida por la fuente de luz mayor o igual a 9µw/cm2/nm
Accesorios
Dos (02) bulbos de repuesto de luz LED. | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC , 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón