## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-073
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Sistemas radiográficos, digitales, dentales
CÓDIGO ECRI: | 18-056
NOMBRE GENÉRICO: | Rayos x Dental Periapical
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Configuración
Montaje | Soporte móvil o pared
Generador de Rx
Filtración total mínima | ≥ 1 mm Al
Tamaño de punto focal | ≤ 0,8 mm
Rango de kV | ≥ 60 kV
Rango de mA | ≥ 4 mA
Tiempo de exposición | ≤ 3,2 segundos
Panel de control
Pantalla de visualización | Para parámetros
Parámetros a visualizar | Tiempo de exposición
Dosis emitida
Ubicación | En la unidad principal o montado a distancia
Detector digital
Tamaño de imagen (área activa) | 30 mm x 20 mm, rango de tolerancia + 40%
Tamaño de píxel | ≤ 40 µm
Receptor | Requerido
Accesorios
Protecciones plomadas | Un (1) delantal de protección con plomo Talla: L
Un (1) protector de tiroides para rayos x
Soporte para protecciones | Uno (1) de pared o percha
Protectores | Cien (100) protectores para sensor intraoral radiográfico
Estación de trabajo | Requerido. La capacidad de procesamiento de imagen debe estar acorde a los requerimientos del Detector digital ofertado
Un (1) monitor LED, ≥ 17 pulgadas
Disco duro de almacenamiento digital ≥ 500 GB y RAM ≥ 4 GB
Un (1) mouse incluye pad
Un (1) teclado en español
Almacenamiento : Disco duro, o USB, o CD/DVD-RW
Software | Herramientas de manipulación de imágenes estándar con su(s) respectiva(s) licencia(s)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante

## Table 2
Software | Herramientas de manipulación de imágenes estándar con su(s) respectiva(s) licencia(s)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por imprevistos