## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-089
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ESTERILIZADOR DOBLE PUERTA CON GENERADOR DE VAPOR DE 250 A 385 LITROS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Esterilizador
Modo de esterilización | Esterilizador a vapor con generador incorporado
Generador de vapor
Tipo de material de generador de vapor | Acero inoxidable 316L o superior
Sistema de purgado automático | Requerido
Norma técnica de construcción generador de vapor | ASME y/o Norma Europea EN
Cámara interna
Tipo de material | Acero inoxidable 316L o superior
Volumen de cámara | ≥ 250 y ≤ 385 litros
Espesor de cámara | ≥ 5 mm
Grado de pulido de cámara | ≤ 0,4 μm
Norma técnica de construcción de cámara | PED y/o ASME
Cámara externa
Material de cámara externa (Chaqueta) | Acero inoxidable 304 o superior
Configuración de cámara | Continua
Espesor de cámara | ≥ 5 mm
Puertas
Número de puertas | Dos (2) para barrera sanitaria
Tipo de material | Acero inoxidable 316L o superior
Espesor de puerta | ≥ 5 mm
Sistema de seguridad de apertura de puerta | Bloqueo de apertura de puerta, cuando el equipo se encuentre en funcionamiento
Sistema de seguridad de puerta abierta | Bloqueo de funcionamiento del equipo en puerta abierta
Sistema de vacío
Sistema de vacío | Requerido
Tipo de bomba de vacío | Bomba de anillo en sistemas de vacío con agua, o bomba tipo Dry sin agua (bomba seca)
Visualización de operación
Pantalla de visualización de parámetros | Requerido
Parámetros mínimos de visualización | Temperatura
Presión
Tiempo de operación
Idioma de interfaz de pantalla | Español o Ingles
Programas de esterilización
Número de programas pre- seleccionables | ≥ Tres (3)
Número de programas de producción | ≥ Cuatro (4)
Número de programas de test | Requerido
Prueba de vacío | Requerido
Prueba de Bowie & Dick | Requerido
Alarmas
Alarmas de mal funcionamiento | Requerido
Tubería
Tipo de material de la tubería del sistema de vapor y agua | Acero inoxidable 316L o superior
Accesorios
UPS | Uno (1) Ups capacidad en Watt que pueda suplir el PLC del equipo
Impresora de registro del ciclo de operación | Uno (1)
Plataforma de carga | Uno (1) propio del equipo
Canasta para zona de carga | Uno (1) propio del equipo
Canasta para zona de descarga | Uno (1) propio del equipo
Compresor de aire insonorizado libre de aceite, en caso que el equipo lo necesitara para su correcto funcionamiento | Uno (1)
Sistema completo de tratamiento de agua (descalcificador, osmosis inversa, etc.) compatible con el equipo | Uno (1). * Modificable acorde a las necesidades de cada Establecimiento de Salud
Incubadora para testigos biológicos | Uno (1)
Barrera Sanitaria de acero Inoxidable | Una (1), con acceso para mantenimiento * Modificable acorde a las necesidades de cada Establecimiento de Salud
Coches de carga, de altura exacta para acople de carga | Dos (2) propios del equipo
Sistema de recirculación de agua para la (en caso de equipos con generación de vacío con agua) | Uno (1)
Consumibles
Unidades de solución limpieza de cámara y tuberías | Diez (10) sobres, o tres (3) galones de líquido limpiador
Unidades de indicadores químicos | Cien (100)
Unidades de indicadores biológico | Cincuenta (50)
Rollos de papel térmico para impresora | Cuatro (4)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón
FICHA TECNICA