## EM-001
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-090
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Incubadoras, Pediátricas
CÓDIGO ECRI: | 12-113
NOMBRE GENÉRICO: | Incubadora UCI
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Control de temperatura por microprocesador. Con seis (06) accesos al paciente como mínimo y con mangas en los accesos de extremo. Control de altura ajustable eléctricamente. Accesos para tubos de infusión intravenosa. Mecanismo de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg con centrado automático. Con doble pared. Monitoreo de concentración de oxigeno de 21% a 100%. Sistema de control de la concentración de oxígeno que cubra el rango de 21% a 100% con incrementos de 1%. Sistema de humidificación con servo control de la humedad relativa de 40% o menor a 95% o mayor con incrementos no mayores a 5%. Cable de poder y enchufe grado hospitalario Monitoreo de parámetros: Despliegue en pantalla de los siguientes parámetros: Temperatura de aire, medida y programada. Temperatura de piel de paciente, medida y programada. Monitoreo simultáneo de dos temperaturas de la piel del paciente. Humedad relativa, medida y programada. Concentración de oxígeno, medida y programada. Indicador del modo de control de temperatura. Con indicador de la potencia o encendido del calefactor. Despliegue de tendencias gráficas de al menos 24 horas, de los siguientes parámetros: Temperatura aire, temperatura del paciente, humedad relativa y concentración de oxígeno. Registro del peso del paciente. Alarmas: Con sistema de alarmas visuales y audibles priorizadas o de tonos o con medios para permitir al usuario diferenciar los niveles y tipos de alarma; Con silenciador temporal; Con mensajes de alarma en pantalla de los siguientes parámetros: Temperatura baja del aire y temperatura alta del aire. Temperatura baja de piel de paciente y temperatura alta de piel de paciente. Falta de agua y falla en el control de humedad o desviación en el rango de humedad. Falla del módulo de control de oxígeno. Concentración alta de oxígeno y concentración baja de oxígeno. Falta de energía eléctrica. Falla del sistema con código de error. Falla del sensor de piel. Falla de la circulación o flujo de aire. Gabinete: Con soporte para monitor de signos vitales. Base rodable con sistema de freno en las cuatro ruedas. Con ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico. Con al menos cuatro (4) gavetas o cajones. Doble pared con circulación de aire entre el capacete y la doble pared. Dos puertas abatibles de acceso. Que incluya la lámpara de fototerapia LED. Cabina transparente y desmontable o removible para su limpieza. Con bandeja de material traslúcido integrado al equipo para toma de rayos X. Con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, con un ángulo de inclinación de al menos 12 grados. Filtro de aire HEPA Nivel de ruido en el interior del capacete menor o igual a 60 dB. Humidificador: Interconstruido, con depósito de agua, esterilizable y removible. Que funcione por ebullición Báscula: Electrónica neonatal interconstruida o integrada. Que pese en el rango de 400 gramos o menor a 7 Kg o mayor. Resolución de 10 gramos o menor. Accesorios: Una (01) colchoneta lavable impermeable extra de la misma que trae el equipo. Dos (02) sensores de temperatura de piel reusables extra. Una (01) unidad de reanimación compuesto de: Flujómetro, aspirador de secreciones (tipo venturi con frasco de drenaje transparente, vacuno metro, y válvula de regulación) y manguera de oxígeno conexión con terminal tipo diss (para conectarse a la red central). Un (01) soporte para monitor. Un (01) soporte de infusión intravenosa Puerto de intercomunicación de datos Una (1) celda o sensor de oxígeno. Cuatro (4) Mangas para portillos lavables. Kit de cuatro (04) filtros de aire extra. Kit de dos (02) filtros de oxígeno extra. Uno (01) reservorio o depósito de humidificador adicional. Debe incluir UPS de Protección y Soporte Total del equipo Un (01) soporte para monitor. Un (01) soporte de infusión intravenosa
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 ~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón