## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-099
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | GLUCOMETRO GRADO MEDICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Pantalla para visualización de resultados | Requerido.
Rango de medición | Dentro del rango de 0 a 600 mg/dl o su equivalente
Método de funcionamiento | Mediante tiras reactivas
Volumen de muestra | ≤ 10 µl
Tiempo de análisis | ≤ 10 segundos
Capacidad de memoria | ≥ 200 resultados
Apagado automático | Requerido.
Accesorios
Dispositivo de punción semiautomático | Uno (1) para la obtención de muestras de sangre.
Lancetas | Cuatro (4) cajas de mínimo 25 lancetas cada caja.
Consumibles
Tiras reactivas | Cuatro (4) frascos de mínimo 50 tiras reactivas cada frasco.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Batería/s recargable/s
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.