## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-106
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | INCUBADORAS
CÓDIGO ECRI: | 10-302
NOMBRE GENÉRICO: | PARA TRANSPORTE NEONATAL, BÁSICA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Monitoreo
Panel de control y/o pantalla de visualización de parámetros | Requerido
Partes estructurales integradas | Sistema de Humidificación
Mezclador de aire y oxígeno
Lámpara de examinación
Movimientos mínimos de la incubadora | Base regulable en altura y/o plegable
Cámara transparente de doble carcasa | Requerido
Base con ruedas o carro de transporte | Requerido
Nivel de ruido interno de la cámara | ≤ 60dBA
Parámetros a controlar | Temperatura ambiente y corporal
Concentración de oxígeno (O2)
Humedad relativa
Control de temperatura | Modo Manual y/o Automático y/o Servo
De ambiente: ≤ 30°C a ≥ 39 °C
Corporal: ≤ 35°C a ≥ 37°C
Rango de humedad relativa | ≤30 % a ≥ 90%
Sistema de circulación de aire | Requerido
Sistema de acceso al paciente | Con ≥ 3 accesos de mano
Con orificios que permita introducir tubos o sondas
Con accseso frontal y/o posterior abatible
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Control de Temperatura | Requerido
Falla del sistema eléctrico / batería | Requerido
Falla del sensor | Requerido
Silenciador de alarmas | Requerido
Accesorios
Colchón para la cuna, impermeable | Dos (2)
Soporte con bandeja para monitor | Uno (1)
Soporte con bandeja para ventilador | Uno (1)
Batería recargable con mínimo una (1) hora de autonomía | Una (1)
Soporte para infusión intravenosa | Uno (1)
Porta tanque de oxígeno | Uno (1)
Filtro de aire | Dos (2)
Sensor de temperatura de piel reusable para neonato | Dos (2)
Tanque de oxígeno | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón