## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-131
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Medidores de PH
CÓDIGO ECRI: | 15-164
NOMBRE GENÉRICO: | MEDIDORES DE PH DE SOBREMESA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización
Rango PH | Límite inferior: ≤ 0 pH
Límite superior: ≥ 14 pH
Resolución de PH | ≤ 0,01
Precisión/Exactitud de pH | Escala positiva: ≤ +0,01
Escala negativa: ≤ - 0,01
Pantalla para visualización de T° y PH | Requerido
Rango Temperatura | Límite inferior: ≤ 0°C
Límite superior: ≥ 90°C
Resolución Temperatura | ≤ 0,1°C
Precisión/Exactitud Temperatura | Escala positiva: ≤ +0,3
Escala negativa: ≤ - 0,3
Interfaz de salida de datos | Requerido
Accesorios
Electrodo | Uno (1) para líquidos con sensor de temperatura incluido
Soporte | Uno (1) o brazo para transductor
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | Batería(s) recargable(s) y/o 110V VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón