## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-133
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Mesas, para Cirugía
CÓDIGO ECRI: | 13-961
NOMBRE GENÉRICO: | MESA DE PARTO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo | Mesa quirúrgica móvil
Modular
Accionamiento de la columna | Eléctrico
Movimientos mínimos | Altura
Desplazamiento longitudinal (En caso de tener la columna en el centro de la mesa)
Regulación de piernas
Regulación de cabecera
Inclinación lateral
Posición Trendelenburg y Antitrendelenburg
Regulación y/o ajuste de la placa dorsal
Sistema de movilidad | Con cuatro (4) ruedas
Sistema de freno
Secciones mínimas | Cabecera
Dorso
Asiento
Piernas divididas - separadas
Medidas aproximadas de la mesa | Longitud total: ≥ 200 cm
Ancho total: ≥ 50 cm
Altura mínima: ≤ 77 cm
Altura máxima: ≥ 95 cm
Accesibilidad | Chasis Radiográfico o traslúcida
Para uso con intensificador de imagen o arco en C
Capacidad de carga | ≥ 220 kg
Sistema de Control y mandos | Mando manual y/o por pedal
Batería auxiliar | Requerido
Accesorios
Soporte para infusiones | Uno (1)
Unidad de control por cable | Uno (1)
Arco de anestesia extensible con adaptador a la mesa | Uno (1)
Correa corporal con tensador | Dos (2)
Piernera tipo Goepel con correas (piernera sencilla) con adaptador a la mesa | Dos (2)
Piernera tipo bota con adaptador a la mesa | Dos (2)
Soporte lateral de brazo con adaptador a mesa | Uno (1)
Soporte para posicionamiento lateral de paciente con adaptador a la mesa | Dos (2)
Soporte porta chasis | Uno (1)
Recolector de líquidos con adaptador a la mesa y drenaje | Uno (1)
Soporte de rodilla para proctología | Dos (2)
Soporte de abdomen para proctología | Uno (1)
Soporte porta chasis | Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón