## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-136
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Sistemas radiográficos, digitales, para mamografía
CÓDIGO ECRI: | 18-432
NOMBRE GENÉRICO: | MAMÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Configuración General
Tipo | Digital
Generador de Rx
Potencia | 4.00KW o mayor
Tipo | Alta frecuencia
Rango de kV | ≤ 23 a ≥ 35
Rango de mAs | ≤ 5 a ≥ 400
Tiempo de exposición | ≤ 4 segundos
Modo de Operación | Sistema de Control Automático de Exposición con corrección de densidades (AEC), estándar y manual.
Tubo de Rx
Tipo de ánodo | Rotatorio
Capacidad calórica del ánodo | ≥ 2.0 MHU
Tamaño del punto focal | Foco pequeño: ≤ 0,1 mm
Foco grande: ≥ 0,3 mm
Detector digital
Tamaño aproximado del detector | 24 cm x 30 cm (±3 cm)
Profundidad de bits de la imagen o resolución | ≥ 14 bits
Tamaño del píxel | ≤ 100 µm
Matriz de imágenes | 2500 x 3000 pixeles o mayor
Brazo isocéntrico
Colimación | Automática o seleccionable por el usuario
Compresión | Automática o manual
≤ 3 kg a ≥ 17-20 kg
Rango de rotación del brazo, por cada lado / eje | ≥ 135°
Distancia foco - imagen (DFI o SID) | ≥ 60 cm
Indicador de espesor de compresión y de fuerza de compresión | Requerido
Tomosíntesis
Tiempo de barrido/escaneo | ≤ 25 s
Ángulo de barrido/escaneo | ≥ 20°
Espacio o espesor entre cortes o planos reconstruidos | ≤ 1 mm
Número de disparos o proyecciones generadas | ≥ 9
Software para reconstrucción y procesamiento de imágenes | Requerido
Control automático de exposición (AEC) | Requerido
Sistema de integración
Licencias Dicom 3.0 | Dicom Send Dicom Print Dicom Storage Dicom Query / Retrieve Dicom WorkList
Accesorios
Paletas | Paleta de compresión para mama grande; Paleta de compresión para mama pequeña; Cono de compresión de diferentes tamaños, Cono de magnificación de 1.5X y 1.8X con paletas de compresion y filtros Paleta con rejilla fenestrada
Interruptor de pedal o de mano (switch) | Requerido
Soporte o percha | Soporte de pared, para protecciones plomadas
Protecciones plomadas | Dos (2) delantales de protección con plomo Talla : M y L
Dos (2) pares de gafas de protección radiológica
Dos (2) protectores de tiroides para rayos x
Un (1) juego de chaleco y faldilla de protección de Rx
Pantalla con blindaje de protección móvil | Una (1)
Estación de adquisición de imagen | Un (1) monitor de 3 MP, tamaño pantalla ≥ 21 pulgadas
CPU con procesador de 4 núcleos o superior
Memoria RAM ≥ 16 GB
Teclado en español y mouse
Disco duro ≥ 500 GB para imágenes
Disco de estado solido ≥ 128 GB para sistema
Puertos USB ≥ 2
Unidad CD/DVD-Rw
UPS estación de adquisición | Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación, mínimo 10 minutos de respaldo
Estación de procesamiento/revisión de imagen | Dual con monitores de 5 MP, tamaño pantalla ≥ 21 pulgadas
CPU con procesador de 4 núcleos o superior
Memoria RAM ≥ 16 GB
Teclado en español y mouse
Disco duro ≥ 500 GB para imágenes
Puertos USB ≥ 2
Unidad CD/DVD-Rw
UPS estación de procesamiento | Requerido, acorde a las especificaciones de energía de la estación, mínimo 10 minutos de respaldo
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 ~ 240 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se incluirá en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón