## Hoja1 (hidden)
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-054
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CRIOSTATO AUTOMÁTICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Parámetros de control | ≥ 2 Funciones: Temperatura y corte
Visualización de parámetros | Pantalla táctil o panel control
Cámara de congelamiento
Con iluminación | Led o halógena
Rango de temperatura de cámara | Límite superior: ≥ 5°C
Límite inferior:< -35°C
Temperatura de congelamiento de la muestra | ≤ - 40 °C
Descongelamiento programado de cámara | Requerido
Micrótomo
Micrótomo Rotatorio integrado | Requerido
Portacuchillas ajustable | Para alto y bajo perfil
Retracción | Permita ser activada y desactivada
Rango de espesor de corte: | Mínimo: 1 µm
Máximo: ≥ 100 µm
Rango de espesor de desbaste: | ≥ 500 µm
Sistema de desinfección | Mediante Lámpara UV (Luz Ultravioleta)
Manivela /Volante | Requerido
Freno del volante | Requerido
Platinas porta-muestras | ≥ 5 platinas
Posiciones de almacenamiento de muestras | Requerido ≥ 15 posiciones
Posiciones de congelamiento rápido | Requerido ≥ 2 posiciones
Sistemas de Seguridad | Requerido
Accesorios
Cepillo de limpieza | Uno (1)
Gel para congelación | Uno (1)
Cuchillas | Una (1) caja de cuchillas de 50 unidades (de perfil que requiera el Establecimiento de Salud)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante

## Hoja2
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-137
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Centrífugas, de mesa, alta velocidad, para micromuestras
CÓDIGO ECRI: | 17-452
NOMBRE GENÉRICO: | Microcentrifuga
IMAGEN DE REFERENCIA
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Capacidad de tubos | ≥ 1,5 ml y 2 ml
Sistema de Control | Programable tiempo y velocidad
Velocidad | ≥ 13000 rpm
RCF | ≥ 16000 x g
Pantalla para Visualización de parámetros | LCD o LED o superior
Temporizador para ciclos | Requerido
Rotor
Capacidad | ≥ 24 tubos
Adaptadores | De acuerdo a la necesidad del establecimiento de salud
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC/ 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior