## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-140
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | MICROSCOPIOS ÓPTICOS PARA LABORATORIO DE CONTRASTE DE FASES
CÓDIGO ECRI: | 10-302
NOMBRE GENÉRICO: | TRINOCULAR, CON CÁMARA PARA MICROFOTOGRAFÍA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Cabezal
Tipo de cabezal | Uno (1), trinocular.
Grado de inclinación | 30° ó 45°.
Tipo de corrección | Optica al infinito.
Oculares
Aumento | Par oculares de 10X.
Dioptrías | Ajustable
Ajuste de distancia interpupilar | Que mida valores entre 45 a 80 mm.
Campo de visión | Dentro de rango de 15 a 20 mm.
Estativo
Tipo de objetivos | Planos acromáticos
Controles de enfoque | Foco fino (micrométrico) y foco grueso (macrométrico).
Revólver | Torreta de 5 posiciones para objetivos.
Aumentos | 4X
10X, para PH1
20X, para PH2
Dentro del rango de 40X a 65X, para PH3
100X (de inmersión)
Platina
Control de posicionamiento coaxial | Eje X y Y.
Pinza de sujeción | ≥ Una (1) laminilla.
Condensador
Tipo de condensador | Abbe.
De contraste de fases con anillos PH1, PH2, PH3
Apertura numérica | ≤ 1.25 mm.
Técnicas de observación | Campo claro y contraste de fases
Sistema de Iluminación
Tipo de luz transmitida | Led ó halógena.
Ajuste de intensidad de iluminación | Requerido.
Iluminación Koehler | Requerido.
Diafragma de campo | Para iluminación Koehler.
Cámara para Microfotografía
Tipo de cámara | A color.
Montura ó rosca | Tipo C ó tipo F.
Resolución | ≥ 5 megapixeles
Sistemas Operativos | Windows 7 o Windows 8 o Windows XP o Windows Vista o MAC.
Puertos de comunicación | USB o HDMI.
Software para Captura de Imágenes y Video
Funciones de software | Realice mediciones.
Realice anotaciones
Permita documentar ó guardar datos.
Exportación de datos a Excel ó PDF ó similar.
Opcional: Para incorporar a futuro módulos de software.
Estación de Trabajo
Computadora | Una (1).
Procesador icore 7, capacidad de memoria RAM ≥ 4 GB, disco duro 1TB.
Monitor | Uno (1), ≥ 21"
Teclado | Uno (1)
Ratón (Mouse) | Uno (1)
Accesorios
Cable de poder | Uno (1).
Cobertor de polvo | Uno (1).
Bombilla halógena | Uno (1), potencia ≥ 30 W, sólo si el equipo emplea luz halógena. (Luz led no aplica)
Botella de aceite de inmersión | Uno (1).
Telescopio para contraste de fases | Uno (1), para centraje de anillos PH1, PH2, PH3.
Filtros para corrección de luz | Un (1) juego de filtros, sólo si el equipo emplea luz halógena. (Luz led no aplica)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.
Preparado por: Ing. Leonardo Ant. Jiménez
Revisado por: Ing. Victor Calderón