## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-146
REVISIÓN: | Segunda
MARCA
MODELO
NOMBRE GENÉRICO: | Monitor De Signos Vitales Básico Fijo
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Requerimientos de la Pantalla del Monitor
Pantalla a color | Requerido
Tamaño mínimo | 10" o superior
Tipo de Pantalla | LCD o TFT o LED o Superior
Aplicación
Uso en pacientes adultos y pediátricos | Requerido
Control / Visualización / Monitoreo
Periféricos de entrada | Botones de acceso integrados al monitor o pantalla táctil
Visualización de tendencias | Requerido
Visualización de curvas fisiológicas | Requerido
Despliegue de curvas fisiológicas y valores numéricos mínimos | ECG
Frecuencia Cardiaca (FC)
Saturación de Oxígeno (SPO2)
Presión Arterial No Invasiva (NIBP)
Temperatura
Selección derivadas ECG mínima | Configuración para 3 y 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Detección o rechazo del pulso del marcapasos | Requerido
Detección de Arritmias | ≥ Cinco (5) arritmias
Rango de medición SPO2 | ≤ 35% a 100%, con resolución ± 5 % o menor
Rango de medición frecuencia respiratoria (rpm) | ≤ 5 a ≥ 80 rpm, con resolución ± 2 rpm o menor
Rango de medición Frecuencia Cardiaca (lpm) | ≤ 60 lpm a ≥ 200 lpm, con resolución ± 5 lpm o menor
Medición NIBP | Sistólica, diastólica y media
Rango de medición NIBP | ≤ 25 mmHg a ≥ 260 mmHg
Modos de medición NIBP mínimos | Manual y automático
Rango de medición Temperatura | ≤ 30 °C a ≥ 41 °C, con resolución ≤ 0,5 °C .
Sistema de Conectividad de Red | LAN ETHERNET (RJ45) y/o WLAN o superior
Almacenamiento
Capacidad de almacenar y revisar datos monitoreados del paciente | Requerido
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Ajustables para límites alto y bajo | Requerido
Para todos los parámetros monitorizados | Requerido
Accesorios
Sensores SPO2 adulto reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Sensores SPO2 pediátrico reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Brazaletes NIBP adulto reusable | Dos (2)
Brazaletes NIBP pediátrico reusable | Dos (2): 1- diametro referencial : 18 a 26 cm 1- diametro referencial: 10 a 19 cm
Manguera de NIBP, longitud ≥ 2 metros, reusable, con conector para monitor y brazalete NIBP | Una (1)
Sensores de temperatura de superficie adulto | Dos (2)
Sensores de temperatura de superficie pediátrico | Dos (2)
Cable troncal ECG de 3 y 5 derivadas, con juego de 3 y 5 leads | Dos (2)
Batería con autonomía mínimo 1 hora | Una (1)
Soporte de cabecera | Una (1)
Consumibles
Electrodos para ECG descartables | Cincuenta (50)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva.
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante.
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.