## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-147
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTÁTIL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Requerimientos de la Pantalla del Monitor
Pantalla a color | Requerido
Tamaño mínimo | 10" o superior
Tipo de Pantalla | LCD o TFT o LED o Superior
Aplicación
Uso en pacientes adultos y pediátricos | Requerido
Control / Visualización / Monitoreo
Periféricos de entrada | Botones de acceso integrados al monitor o pantalla táctil
Visualización de tendencias | Requerido
Formas de Onda | visualización de al menos 3 formas de onda
Visualización de curvas fisiológicas | Requerido
Despliegue de curvas fisiológicas y valores numéricos mínimos | ECG
Frecuencia Cardiaca (FC)
Saturación de Oxígeno (SPO2)
Presión Arterial No Invasiva (NIBP)
Temperatura
Selección derivadas ECG mínima | Configuración para 3 y 5 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Detección o rechazo del pulso del marcapasos | Requerido
Detección de Arritmias | ≥ Cinco (5) arritmias
Rango de medición SPO2 | ≤ 35% a 100%, con resolución ± 5 % o menor
Rango de medición frecuencia respiratoria (rpm) | ≤ 5 a ≥ 80 rpm, con resolución ± 2 rpm o menor
Rango de medición Frecuencia Cardiaca | ≤ 60 lpm a ≥ 200 lpm, con resolución ± 5 lpm o menor
Medición NIBP | Sistólica, diastólica y media
Rango de medición NIBP | ≤ 25 mmHg a ≥ 260 mmHg
Modos de medición NIBP mínimos | Manual y automático
Rango de medición Temperatura | ≤ 30 °C a ≥ 41 °C, con resolución ≤ 0,5 °C .
Almacenamiento
Capacidad de almacenar y revisar datos | Requerido
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Ajustables para límites alto y bajo | Requerido
Para todos los parámetros monitorizados | Requerido
Accesorios
Sensores SPO2 adulto reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Sensores SPO2 pediátrico reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Brazaletes NIBP adulto reusable (cable y manguito) | Dos (2)
Brazaletes NIBP pediátrico reusable (cable y manguito) | Dos (2): 1- diametro referencial : 18 a 26 cm 1- diametro referencial: 10 a 19 cm
Batería con autonomía mínimo 1 (una) | Una (1)
Cable troncal ECG de 5 derivadas, con juego de 5 leads | Dos (1)
Soporte vertical con ruedas (Carro de transporte) | Uno (1), con canasta para accesorios.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.

## Table 2
Rango de medición NIBP | ≤ 25 mmHg a ≥ 260 mmHg
Modos de medición NIBP mínimos | Manual y automático
Rango de medición Temperatura | ≤ 30 °C a ≥ 41 °C, con resolución ≤ 0,5 °C .
Almacenamiento
Capacidad de almacenar y revisar datos | Requerido
Alarmas
Audibles y visuales | Requerido
Ajustables para límites alto y bajo | Requerido
Para todos los parámetros monitorizados | Requerido
Accesorios
Sensores SPO2 adulto reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Sensores SPO2 pediátrico reusable (Completo con troncal) | Dos (2)
Brazaletes NIBP adulto reusable (cable y manguito) | Dos (2)
Brazaletes NIBP pediátrico reusable (cable y manguito) | Dos (2)
Batería con autonomía mínimo 1 (una) | Una (1)
Soporte vertical con ruedas (Carro de transporte) | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 14385
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante mas un 20% adicional por
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.