## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CODIGO EM-167
REVISIÓN: Segunda
NOMBRE ECRI: Unidades para Hemodiálisis
CÓDIGO ECRI: 11-218
NOMBRE GENÉRICO: UNIDADES PARA HEMODIÁLISIS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO VALOR |  |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pantalla para visualización de Requerido parámetros
Temperatura de Dializado ≥30°C a ≥ 40°C
Conductividad de Dializado | Concentración total: ≥ 9 a ≤ 18 mS/cm
Bicarbonato: ≥ 1 a ≤ 9 mS/cm
Flujo del líquido Dializante ≥ 300 a ≤ 1000 ml/min
Sistema de Ultrafiltración ≥ 0 a ≤ 6 I/hr o su equivalente
Presión Arterial Superior o igual a -400 a 650 mmHg
Presión Venosa Superior o igual a -200 a 550 mm Hg
Bombas
Bomba de Sangre ≥ 0 a ú 600 mL/min
Bomba de Heparina ≥ 0 a ú 10 mL/h
Detectores
Detector de Burbujas de Aire Requerido
Detector de Fugas Sanguíneas Requerido
Desinfección y Lavado
Desinfección química y térmica Requerido programable
Desinfección mediante agentes Requerido desinfectantes
Sistemas de Seguridad y Alarmas
Alarma de falta de suministro de agua | Requerido
Alarma de falla de suministro eléctrico | Requerido
Alarma de conductividad del dializado | Requerido
Alarma de Temperatura del liquido de diàlisis | Requerido
Alarma de Presión arterial y venosa | Requerido
Alarma de fuga de sangre | Requerido
Alarma de Conductividad | Requerido
Base dotada de 4 (cuatro) ruedas con sistema de frenado | Requerido
Accesorios
Batería recargable | Una (1)
Dializadores de alto coeficiente de ultrafiltración. | Un juego de tres (3)
Líneas venosas de recambio | Un juego de diez (10), para puesta en funcionamiento del equipo
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 -127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | AI menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO 13485 y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según Fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento la calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.