## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-169
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Congeladores, laboratorio, ultra baja
CÓDIGO ECRI: | 22-065
NOMBRE GENÉRICO: | Ultracongelador Vertical
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Cámara de ultracongelador
Tipo de material interno | Acero inoxidable o acero con recubrimiento para resistencia bacteriana
Capacidad de cámara | ≥ 500 a ≤ 600 litros
Refrigerante | Amigable con el medio ambiente
Temperatura
Control de temperatura de trabajo | Requerido
Rango de temperatura de trabajo | ≥ -40 ºC a ≤ -90 ºC
Visualización de parámetros
Visualización de temperatura de trabajo a través de Display | Requerido
Registrador Gráfico de Temperatura, en función del tiempo | Analógico (Termograficador)
Puerto USB para descargar historial de temperaturas de funcionamiento | Requerido
Alarmas
Alarma de temperatura fuera de rango | Requerido
Alarma de puerta abierta | Requerido
Batería de respaldo
Batería de respaldo, para el sistema de alarmas y registrador gráfico | Requerido
Tiempo de respaldo de batería | ≥ 40 (cuarenta) horas
Accesorios
Número mínimo bandejas | Tres (3)
Regulador o estabilizador de Voltaje para el equipo | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante

## Table 2
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante