## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-175
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE 290 A 360 BOLSAS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Capacidad
Capacidad de cámara | ≥ 520 a ≤ 630 litros
Capacidad de almacenamiento de bolsas de sangre | ≥ 290 a ≤ 360 bolsas de sangre
Número de bandejas en cámara | ≥ 5 (cinco) en acero inoxidable
Estructura
Tipo de material interno | Acero inoxidable o resistente a la corrosión
Puerta
Tipo de material de puerta | Acero aislado con doble o triple cristal
Cerradura en puerta | Requerido
Temperatura
Rango de Temperatura | ≤ 10 °C
Uniformidad de Temperatura | Escala positiva: Desde 0 °C hasta +1 °C
Escala negativa: Desde 0 °C hasta -1 °C
Visualización de parámetros
Pantalla de visualización de temperatura | Requerido
Registrador gráfico de temperatura, con batería de respaldo | Analógico (Termograficador)
Puerto USB para descargar historial de temperaturas de funcionamiento | Requerido
Alarmas
Alarmas de fallo y mal funcionamiento | Requerido
Alarma de puerta abierta | Requerido

## Table 2
Accesorios
Regulador o estabilizador de Voltaje para el equipo | Uno (1)
Unidades de papel para registrador gráfico de temperatura | Cien (100)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.