## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-191
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ECÓGRAFO PORTÁTIL PARA USO EN EMERGENCIA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Sistemas de imagen y procesamiento
Capacidad de almacenamiento | ≥ 128 GB integrado
Opciones de almacenamiento | Disco duro, o USB, o CD/DVD-RW
Monitor | ≥ 15 pulgadas
Resolución ≥ 1024 x 600
Rango dinámico | ≥ 170 db
Puertos de conexión de transductores | Mínimo tres (3) puertos activos, en consola o en coche de transporte
Ancho variable del sector | Requerido
Escala de Grises | Al menos 256
Modos de imagen
Modo Bidimensional (2D) | Requerido
Modo M | Requerido
Modo Power Doppler (PD) | Requerido
Modo Doppler Continuo (CW) | Requerido
Modo Doppler Pulsado (PW) | Requerido
Modo Doppler Color | Requerido
Aplicaciones Clínicas
Funcionamiento | Protocolos en pacientes Adulto pediatrico y neonatal
Cálculo de la fracción de eyección automática | Requerido
Análisis automático 2D del ventrículo izquierdo que obtenga dimensiones y medidas | Requerido
Aplicaciones pediátricas | Requerido
Software de cálculos y medidas | Paquete avanzado para mediciones y cálculos cardiológicos y vasculares
Trazo automático del espectro | Requerido
Capacidad para realizar análisis cardiológico como mínimo: función ventricular, función valvular y valoración de flujos | Requerido
Capacidad para realizar análisis vascular como mínimo: valoración de velocidades, flujo e índices | Requerido
Transductores
Transductor sectorial adulto | Uno (1) rango aproximado entre 2 a 4 MHz.
Transductor lineal | Uno (1) rango aproximado entre 5 a 10 MHz
Transductor convexo | Uno (1) rango aproximado entre 2 a 5 MHz.
Comunicación DICOM
Interfaz de Comunicación mínima DICOM 3.0 | Requerido
Dicom Query / Retrieve | Requerido
Dicom Worklist | Requerido
Accesorios
Coche de transporte | Uno (1), propio del equipo, incluye soportes para mínimo tres (3) transductores y soporte de gel
Disco externo | Uno (1), ≥ 2 TB
Gel conductor | Tres (3) frascos de ≥ 1 litro c/u
Impresora térmica en blanco y negro negro grado médico | Uno (1)
Papel | Cinco (5) rollos compatibles con la impresora b/n Cinco (5) paquetes compatibles con la impresora a inyección
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.