## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-192
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ECOCARDIÓGRAFO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Aplicaciones Clínicas
Imagen Cardiaca 3D y 4D | Requerido
Doppler tisular avanzado: | Velocidad
Desplazamiento
Sincronización
Deformación longitudinal global (presentación de resultados en ojo de buey)
Cálculo de la fracción de eyección automática y gasto cardiaco | Requerido
Eco estrés | Capacidad de actualizacion
Evaluación automática de la válvula aórtica | Requerido
Software Ecocardiografia Transesofagica 3D y 4D | Requerido
Software de análisis 4D válvula mitral | Requerido
Proyecciones predefinidas de 4D en solo botón, 4CH, 2CH, plax y válvula mitral | Requerido
Análisis automático 2D del ventrículo izquierdo que obtenga dimensiones y medidas | Requerido
Software de análisis 3D Ventriculo Izquierdo | Requerido
Paquete Calculo de Grosor de la Intima media | Requerido
Software de cálculos y medidas | Paquete avanzado para mediciones y cálculos cardiológicos y vasculares
Capacidad para realizar análisis cardiológico mínimo: | Función ventricular, función valvular y valoración de flujos
Capacidad para realizar análisis vascular mínimo | Valoración de velocidades sistolica y diastolica,índice de pulsatibiliadad, Indice de Resistencia
Software de evaluacion de la deformacion Miocardica Long,y Circunferencial como minimo | Requerido

## Table 2
Sistemas de imagen y procesamiento
Capacidad de almacenamiento | ≥ 500 GB
Rango dinámico | ≥ 180 db
Pantalla | ≥ 19 pulgadas
Resolución: 1680 x 1050
Unidad de ECG incorporada, con despliegue en pantalla | Requerido
Trazo automático del espectro | Requerido
Puertos de conexión de transductores | Dispondrá de conexión para ≥ 3 (tres) transductores ultrabanda
Opciones de almacenamiento | Disco duro y/o USB y/o CD/DVD-RW
Ancho variable del sector | Requerido
Modos de imagen
Modo Bidimensional (2D) | Requerido
Modo M | Requerido
Modo M color | Requerido
Modo Power Doppler (PD) | Requerido
Modo Doppler Continuo (CW) | Requerido
Modo Doppler Pulsado (PW) | Requerido
Modo Doppler Color | Requerido
Doppler Tisular (TDI) | Requerido
Imágenes Armónicas | Requerido
Modo volumétrico | Requerido
Transductores
Transductor Matricial, sectorial o arreglo de fase adulto | Uno (1) Rango de 2 a 5MHz para Cardiologia
Transductor Matricial, sectorial o arreglo de fase adulto volumétrico | Uno (1) 2D/3D/4D Rango de 2 a 5MHz para Cardiologia
Transductor lineal | Uno (1) Rango de 4.0 a 11 MHz
Transductor transesofágico volumétrico | Uno (1) 2D/3D/4D rango de 2 a 7 MHz
Comunicación Dicom
Interfaz de Comunicación mínima DICOM 3.0 | Requerido
Dicom Query / Retrieve | Requerido
Dicom Worklist | Requerido

## Table 3
Accesorios
Cable de ECG | Uno (1), con tres (3) extensiones/derivaciones adulto y/o pediátrico
Electrodos ECG | Cincuenta (50)
Impresora térmica en blanco y negro grado médico | Uno (1)
Impresora a inyección a tinta color | Uno (1)
UPS on line | Requerido
Gel conductor | Tres (3) frascos de ≥ 1 litro c/u
Papel | Cinco (5) rollos compatibles con la impresora b/n Cinco (5) paquetes compatibles con la impresora a inyección
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.