## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-193
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | ECÓGRAFO PARA USO GINECO/OBSTÉTRICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Sistemas de imagen y procesamiento
Puertos de conexión de transductores | ≥ 4 transductores ultrabanda
Rango dinámico | ≥ 150 dβ
Pantalla | Color, resolución ≥ 1920 x 1080
≥ 21,5 pulgadas
Pantalla táctil para comandos | ≥ 10 pulgadas
Memoria | Cine Loop
Almacenamiento de imágenes | Formatos: CD, DVD, USB, DVR
Almacenamiento interno ≥ 500 GB
Aplicaciones Clínicas
Software completo | Para mediciones, reportes y cálculos: ginecológicos, abdominales y obstétricos
Sistema de procesamiento de reducción de ruido | Requerido
Optimización de imagen con un solo botón | En modo 2D/B, modo doppler color, modo espectro
Profundidad | ≥ 30 cm
Focalización seleccionable | Requerido
Trazo automático del espectro | Requerido
Ancho de haz variable | Requerido
Presentación en pantalla | Selección de diferentes presentaciones en pantalla de imagen
Imagenes 3D en tiempo real(4D) | Requerido
Modos de imagen
Modo M | Requerido
Modo M color | Requerido
Modo Doppler Pulsado (PW) | Requerido
Modo power doppler (PDI) | Requerido
Directional power doppler | Requerido
Modo Doppler Color | Requerido
Imágenes armónicas | Requerido
Modo 2D | Requerido
Modo 3D | Requerido
Modo 4D | Requerido
Transductores
Transductor convexo | Uno (1), Rango de 2 MHz a 5.5MHz
Transductor convexo volumétrico | Uno(1), Rango de 2 MHz a 5 MHz
Transductor endovaginal | Uno (1), Rango de 4.0MHz a 8.0MHz
Transductor lineal | Uno (1), Rango de 5 MHz a 10 MHz
Comunicación DICOM
Interfaz de Comunicación mínima DICOM 3.0 | Requerido
Dicom Query / Retrieve | Requerido
Dicom Worklist | Requerido
Accesorios
Impresora térmica en blanco y negro grado médico | Uno (1)
Impresora a inyección a tinta color | Uno (1)
UPS on line | Requerido
Gel conductor | Tres (3) frascos de ≥ 1 litro c/u
Papel | Cinco (5) rollos compatibles con la impresora b/n Cinco (5) paquetes compatibles con la impresora a inyección
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.