## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-202
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | TORRE DE LAPAROSCÓPIA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Visualización
Número de pantallas | UNA (1)
Pantalla de visualización | ≥ 26 pulgadas, de grado médico
Resolución | ≥ 1920 x 1080 pixeles
Relación de aspecto | ≥ 16:9
Puertos de entrada | Para señales HD (HDMI, HDSDI, DVI, etc.)
Procesador de video
Filtros de imagen | ≥ 3 (tres)
Balance de blancos | Automático
Puertos de salida | Para señales HD (HDMI, HDSDI, DVI, etc.)
Cabezal de cámara
Funcionamiento | ≥ 3 Chips CCD o CMOS
Botones de control | ≥ 2 programables
Control de funciones | Todas las funciones disponibles desde el cabezal
Resolución | ≥ 1920 x 1080 pixeles
Distancia focal | ≥ 10 mm y ≤ 40 mm
Desinfección | Mediante autoclave y/o sumergible
Lentes | UNO (1) de 0 grados/ 10 mm y UNO (1) de 30 grados/ 10mm
Fuente de luz
Lámpara de iluminación | LED
Temperatura de color | ≥ 5000 °K y ≤ 7000°K
Control de intensidad | Regulable
Insuflador
Gas de insuflación | Dióxido de carbono (CO2)
Flujo regulable | 0 l/min a ≥ 30 l/min
Presión regulable | ≤ 3 mmHg a ≥ 25 mmHg
Visualización de parámetros | Mediante pantalla
Regulación de parámetros | Mediante pantalla táctil y/o teclado
Seguridad de paciente | Contra sobre presión
Grabador de video
Puertos de entrada | Para señales HD (HDMI, HDSDI, DVI, etc.)
Puertos de salida | Para señales HD (HDMI, HDSDI, DVI, etc.)
Almacenamiento interno | ≥ 1 TB
Almacenamiento externo | Requerido
Extracción de información | Mediante USB y/o DVD
Protocolos | DICOM y/o HL7

## Table 2
Accesorios
Sistema de montaje principal | Uno (1) móvil, propio del equipo, con sistema de frenado, además
Sistema de montaje secundario | Uno (1) móvil, propio del equipo, con sistema de frenado, además
Cobertor de equipo | Uno (1) propio del equipo, que cubra toda la torre
Teclado en español | Uno (1) de grado médico
Dispositivo apuntador (ratón) | Uno (1) de grado médico
Cables de conexión eléctrica | Para todos lo equipos que lo requieran
Cables de audio y/o video | Para todos lo equipos que lo requieran
Cable de fibra óptica | Dos (2), longitud ≥ 2,5 m
Manguera neumática | Una (1) para el insuflador con conector acorde al requerimiento
Manguera de paciente | Dos (2) reutilizables, compatibles con el insuflador
Filtro descartable para insuflador | Diez (10)
Recipiente para esterilización del cabezal de cámara | Uno (1) propio del equipo
Cable de alta frecuencia monopolar | Uno (1), con conector acorde al requerimiento del Establecimiento de Salud
Unidad de Almacenamiento USB | Uno (1) propio del equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía