## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-203
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD DENTAL COMPLETA CON SISTEMA ELECTRO HIDRÁULICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Sillón Dental
Carga de soporte | ≥ 130 Kg
Tipo de accionamiento | Electro-hidráulico
Regulación de altura | Requerido
Espaldar reclinable | Requerido
Apoyacabezas | Ajustable o reclinable
Recubrimiento de sillón sin costuras | Requerido
Control de suministro de agua en piezas de mano | Requerido
Control de presión en piezas de mano | Requerido.
Accionamiento de piezas de mano | Mediante pedal
Manómetro para presión de aire en turbina | Requerido
Sistema de succión
Sistema de succión alta, o eyector de saliva alta | Requerido
Sistema de succión baja, o eyector de saliva baja | Requerido
Bandeja de instrumental
Tipo de material de bandeja | Acero inoxidable o plástico
Movimiento vertical y/o horizontal regulable | Requerido
Configuración | Cuadrimodular
Escupidera
Tipo de material | Acero inoxidable o porcelana
Sistema de llenado de vaso | Requerido
Limpieza de escupidera con grifería removibles y autoclavables | Requerido
Sistema de botella para suministro continúo de agua a la unidad | Requerido
Lámpara de examinación
Tipo de lámpara | LED o Xenón
Regulación de intensidad | ≥ 2 niveles
Intensidad de luz | ≥ 2500 LUX
Lámpara de fotocurado/polimerización
Tipo de lámpara | LED
Intensidad lumínica | ≥ 1000 mW/cm²
Conducto de luz | Esterilizable mediante autoclave
Tiempo de polimerización seleccionable | Seleccionable (programable)
Protector ámbar del haz de luz para el usuario | Requerido
Funcionamiento a baterías recargables | Requerido
Voltaje de alimentación | 110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Compresor
Tipo de operación | Silencioso o semisilencioso
Tipo de motor | Funcionamiento sin aceite
Potencia motor | ≥ 1 HP a ≤ 2 HP
Caudal | ≥ 200 l/min
Depósito | ≥ 40 a 65 ≤ litros
Sistema de purgado y válvula de seguridad | Requerido
Protección eléctrica para sobrecalentamiento | Requerido
Accesorios
Micromotor con pieza recta y contrangulo | Uno (1)
Turbina con juego de 12 fresas | Uno (1)
Limpiador de Ultrasonido | Uno (1)
Jeringa triple | Uno (1)
Taburete para el especialista | Uno (1)
Baterías recargables para lámpara de fotocurado | Uno (1) juego
Cargador para lámpara de fotocurado | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.