## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-206
REVISIÓN: | Segunda
MARCO:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | VENTILADOR NEONATAL
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Pantalla | Mayor o igual 15 Pulgadas Tactil
Monitorizacion | Graficas, Valores de Texto y tendencias.
Tipo de paciente | Neonato
Suministro de Gases | Oxigeno y Aire Grado medico
Suministro de Respaldo de Aire | Requerido, Compresor o Turbina
Peso del paciente | De 0,4 o menor a 20 kg o mayor
Modos ventilatorios | Ventilacion controlado por presion:
PC Asistido Controlado
SIM-PC
APRV
Presion Soporte
CPAP-PC Neonatal
Terapia de oxígeno de alto flujo
nCPAP-PC | De 1 a 25 cmH2O o superior
Procedimietnos | Ventilacion manual
Nebulizacion
Succion/pre Oxigenacion
Frecuencia Respiratoria | menor a 1 a 120 o mayor / min
Volumen tidal | 2 a 100 ml o mayor
PEEP | 0 a 35 cmH2O o mayor
Oxígeno | 21 % al 100%
Relación I:E | De 1:9 a 4:1
Flujo Inspiratorio pico | Mayor o igual a 20L
Tiempo inspiratorio (TI) | De 0,3 seg o menor a 3 seg o mayor
Disparo | Apagado, de 0.5 o menor a 5 l/min o mayor
Control de presión | De 5 a 60 cmH2O, además de PEEP/CPAP
Presión de soporte | De 0 a 60 cmH2O, además de PEEP/CPAP
Rampa de presión | De 0 a 1500 ms
P alta | De 1 a 60 cmH2O o mayor
P baja | De 1 a 20 cmH2O o mayor
T alto | De 0,1 a 10 seg o mayor
T bajo | De 0,2 a 18 seg o mayor
Compensacion Automatica de Tubo | Requerido, On/Off
Compensation de fuga de circuito | Requerido.
Alto Flujo | Requerido, integrado o stand-alone
Monitorizacion de CO2 | Requerido, integrado o stand-alone
Monitroizacion Compliance y Resistencia | Requerido
Monitorizacion de Parametros | Requerido en todos los parámetros configurases
Autocomprobacion | Requerido
Sensibilidad de disparo espiratorio | Del 5 % al 80 % de flujo inspiratorio máximo
Flujo (HiFlowO2) | De 2 a 30 l/min o mayor, integrado o stand alone(especificar)
ALARMAS
Audibles, visuales y de texto con nivel de prioridad
Configurable | Volumen minuto alto/bajo
Volumen tidal alto/bajo
Presión alta/baja
Frecuencia alta/baja
Apnea
FiO2 alto/bajo
SpO2 (alta/baja)
CO2 (alta/baja)
Pmax
PEEP(alta/baja)
Flujo (alto/bajo)
Alarmas especiales | Celda de O2
Desconexión
Batería Baja
fallo Suministro Eléctrico
fallo suministro de gas
sensor flujo
válvula espiratoria
presión limitada
Volumen | Ajustable
Silenciador de alarmas | Requerido
Capacidad técnica | Para la marca y modelo ofertado, se deberá anexar certificado del fabricante de haber recibido entrenamiento técnico del personal encargado de suministrar el servicio
ACCESORIOS
Manguera de conexión | Una (1) para oxígeno y Una (1)Aire con conector DISS
Valvula Exhalatoria | Dos (2) Reutilizable
Coche de transporte | Uno (1) propio del equipo, con sistema de frenado
Cobertor para el equipo | Uno (1) propio del equipo
Brazo articulado | Uno (1) para soporte del circuito de paciente
Cable de conexión eléctrica | Uno (1) compatible con el equipo, grado Medico
Humidificador servocontrolado | Uno (1) completo, con soporte incluido
Sensor de oxígeno | Dos (2) compatibles con el equipo(si requiere)
Cánulas de alto flujo | Tres (3) para paciente neonatal
Batería de respaldo | Una (1) propia del equipo, 2 horas de respaldo o superior
Pulmón de prueba | Dos (2) de tamaño neonato
Circuitos de paciente neonatal | Diez (10) circuitos completos, descartables
Sensor proximal de flujo | Dos (2) sensores completos
Nebulizacion | Diez circuitos (10) Descartables neonatales
Filtro antibacterial nenonatal | Diez (10) filtros tipo N100
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | VAC: 110/115 V, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.