## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-207
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | VENTILADOR DE TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO ADULTO- PEDIATRICO
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Control / Visualización / Material
Tipo de paciente | Adulto y pediátrico
Portabilidad | Para transporte
Visualizacion de parametros | Valores Graficos y numericos
Autocomprobacion | Requerido
Modos ventilatorios, al menos: | VC
PC
SIMV
NIV
Frecuencia Respiratoria | 1 a 60 o mayor
Volumen tidal | Menor 50 a 1500 ml o mayor
PEEP | 0 a 20 cmH2O o mayor
Oxígeno | 40 % o menor al 100%
Relación I:E | De 1:9 a 4:1
Tiempo inspiratorio (TI) | De 0,3 o menor a 10 seg o mayor
Disparo por flujo | Apagado, de 1 o menor a 9 l/min o mayor
Control de presión | De 5 a 60 cmH2O, además de PEEP/CPAP
Presión de soporte | De 0 a 35 cmH2O, además de PEEP/CPAP
Circuito de paciente | De una rama
Alarmas
Presión | Alta y baja
Tiempo de Apnea | Requerido
Volumen tidal | Alto
Frecuencia respiratoria | Alta
Silenciador de alarmas | Requerido
Concentración de O2 | Alta
Batería | Requerido
Suministro eléctrico | Requerido
Accesorios
Manguera de conexión | Una (1) para oxígeno con conector para el tanque de O2
Tanque de oxígeno | Uno (1) lleno con regulador
Estuche de transporte | Uno (1) propio del equipo
Adaptador a camilla | Uno (1) propio del equipo
Pulmón de prueba | Uno (1) compatible con el equipo
Circuito paciente adulto | Diez (10) circuitos completos, descartables + Uno (2) Reusable
Circuito paciente pediátrico | Diez (10) circuitos completos, descartables+ Uno (2) Reusable
Sensor de flujo | Dos (2) para la tecnología que aplique
Sensor de oxígeno | Uno (1) compatible con el equipo
Cable de conexión a ambulancia | Uno (1)
Filtro intercambiador de humedad | Dos (2) tipo HME
Cable de conexión eléctrica | Uno (1) de grado médico
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.