## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-210
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Características generales
Tipo de lámpara | LED
Intensidad lumínica | ≥ 1000 mW/cm2
Conducto de luz | Esterilizable mediante autoclave
Tipo de polimerización | Seleccionable (programable)
Protector ámbar de haz de luz para el usuario | Uno (1)
Funcionamiento a batería | Requerido
Accesorios
Baterías recargables | Uno (1) juego
Cargador | Uno (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.