## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-215
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CUNA METALICA PEDIATRICA RODABLE CON BARANDA
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
ESPECIFICACIONES GENERALES
• Material predomínate: láminas y perfiles en acero laminado al frio a excepción de lo que se indique: • Cabecera y piecera con marco en acero tubular de 1” ø y 1.5 mm espesor y lámina metálica de 1.5 mm de grosor. • Barandas laterales con deslizamiento vertical y mecanismo de fijado tres(3) alturas alto, medio y bajo, construida con tubos horizontales de acero de ¾” ø, con barrotes en tubo de acero verticales de ½ “ ø, cada baranda distanciada desde 4” a 5”. • Atril o porta suero movible, de dos (2) a cuatro (4) ganchos metálicos en terminación niquelada, que permita ser colocado en cualquiera de las esquinas de la cuna. • Refuerzo de tubo de acero de ¾ “ø x 25.4 mm de espesor para la base en forma de H. • Rueda metálica cubierta con jebe duro, caja de los rodillos niquelados ruedas de 2” ø y eje central de la rueda roscado, con frenos en todas ellas. • Somier o bastidor elaborado en Angulo de acero con platinas a lo largo del bastidor distribuido proporcionalmente. • Muescas en la cabecera y piecera para graduar la altura del somier. • Todas las soldaduras deberán ser en cordones corridos no punteados. • Con colchoneta de espuma indeformable de 4” de espesor forrado en tapiz korofan lavable e impermeable, colores pasteles, con cierre relámpago. Dimensiones máximas: • Largo: 1500mm • Ancho: 800mm • Altura completa: 1300mm Generales: • El acabado deberá ser niquelado • Soldadura de las uniones metálicas, se utilizara la tecnología mig o tecnología superior equivalente, para el caso de uniones entre superficies de acero inoxidable, se usara tecnología tig, el cual permitirá una mejor unión y un buen acabado
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | No Aplica
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.