## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-220
REVISIÓN: | Segundo
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | CÁMARA DE CADÁVERES, DOS CUERPOS
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Capacidad
Capacidad (Número de cuerpos) | Dos (2)
Configuración | Vertical
Temperatura
Rango de temperatura de operación | ≥ 0 ºC a ≤ 6 ºC (Regulable)
Estructura
Material de construcción de puerta | Acero inoxidable
Material de construcción de paneles exteriores | Acero inoxidable
Aislamiento térmico
Sistema de aislamiento térmico | Requerido
Material de aislamiento térmico | Espuma de poliuretano, o similar
Espesor de material de aislamiento térmico | ≥ 100 mm
Control de temperatura
Controlador de Temperatura | Requerido
Visualización de temperatura de operación | Requerido
Sistema de refrigeración
Unidad condensadora | Requerido
Gas refrigerante | R 404A
Interior de cámara
Estructura interna | Acero inoxidable.
Mecanismo de apertura de puerta desde el interior en caso de emergencia | Requerido
Iluminación Interior | Requerido

## Table 2
Accesorios
Bandejas en acero inoxidable | Dos (2)
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 220 VAC 60HZ Trífasico
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.