## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-223
REVISIÓN: | Primera
NOMBRE ECRI: | Sistemas de Exploración, por Ultrasonido, Portátiles
CÓDIGO ECRI: | 18-143
NOMBRE GENÉRICO: | ECÓGRAFO PORTÁTIL, PARA USO EN ÁREAS CRÍTICAS: UCI / CENTRO QUIRÚRGICO /
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Aplicaciones Clínicas
Aplicaciones | Adbominal, Obstetrico,Cardiaco, Pediatrico, Pequenas partes, Tiroides, Imagen General y Musculo Esqueletico
Doppler tisular avanzado: | Velocidad
Desplazamiento
Sincronización
Deformación longitudinal global (presentación de resultados en ojo de buey)
Cálculo de la fracción de eyección automática y Gasto Cardiaco | Requerido
Evaluación automática de la válvula aórtica | Requerido
Análisis automático 2D del ventrículo izquierdo que obtenga dimensiones y medidas | Requerido
Software de análisis 2D ventrículo izquierdo | Requerido
Aplicaciones neonatales y pediátricas | Requerido
Preset para realizar estudios de eco-doppler transcraneal adulto | Requerido
Software de cálculos y medidas | Paquete avanzado para mediciones y cálculos cardiológicos y vasculares
Unidad de ECG incorporada, con despliegue en pantalla | Requerido
Trazo automático del espectro | Requerido
Puertos de conexión de transductores | Mínimo 3 (tres) puertos activos, en consola o coche de transporte
Capacidad para realizar análisis cardiológico como mínimo: función ventricular, función valvular y valoración de flujos,Medicion de Porcentaje de Estenosis | Requerido
Capacidad para realizar análisis vascular como mínimo: valoración de velocidades, flujo e índices | Requerido
Capacidad de realizar medición de desplazamiento y velocidad de miocardio | Requerido
Ancho variable del sector | Requerido
Paquete Calculo de Grosor de la Intima media | Requerido
Sistemas de imagen y procesamiento
Capacidad de almacenamiento | ≥ 128 GB integrado
Opciones de almacenamiento | Disco duro, o USB, o CD/DVD-RW
Pantalla | ≥ 15 pulgadas
Resolución ≥ 1024 x 600
Rango dinámico | ≥ 170 db
Modos de imagen
Modo Bidimensional (2D) | Requerido
Modo M | Requerido
Modo M color | Requerido
Modo Power Doppler (PD) | Requerido
Modo Doppler Continuo (CW) | Requerido
Modo Doppler Pulsado (PW) | Requerido
Modo Doppler Color | Requerido
Doppler Tisular (TDI) | Requerido
Transductores
Transductor Matricial, sectorial o arreglo de fase adulto/Pediatrico | Uno (1) Rango de 2 a 5MHz
Transductor lineal | Uno (1) Rango de 4.0 a 11 MHz
Transductor convexo | Uno (1) Rango de 3 a 7 MHz.
Comunicación DICOM
Interfaz de Comunicación mínima DICOM 3.0 | Requerido
Dicom Query / Retrieve | Requerido
Dicom Worklist | Requerido
Accesorios
Cable de ECG | Uno (1), con tres (3) extensiones/derivaciones adulto/pediátrico
Electrodos ECG | Cincuenta (50)
Impresora térmica en blanco y negro grado médico | Uno (1)
Coche de transporte | Uno (1), propio del equipo, incluye soportes para mínimo tres (3) transductores y soporte de gel, compartimento para impresora
Disco externo | Uno (1), ≥ 2 TB
Gel conductor | Tres (3) frascos de ≥ 1 litro c/u
Papel | Cinco (5) rollos compatibles con la impresora b/n
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.