## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-224
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Elevador de cadaveres
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
Está construido con acero inoxidable AISI 304 con telar elevable de doble tijera, de forma que permite alcanzar el 3° puesto superior de la cámara frigorífica. El mecanismo de elevación eléctrica está garantizado gracias a una instalación accionada con tecla de activación y regulación. Hay un regulador de flujo para evitar, que una vez elevada la carga y se decida volver a bajarla, el mismo no pueda descender demasiado rápido poniendo a riesgo el operador. El plano de apoyo está destinado a colocar la camilla que se inserirá en la celda adecuada para la misma. Carrito elevador eléctrico porta camillas, para la inserción y extracción de las cámaras frigoríficas Permite mayor número de ciclos de trabajo. Sistema de elevación hidráulico de doble tijera y control electroneumático con batería. Permite alcanzar el tercer nivel de la cámara frigorífica. Con sistema de seguridad para protección del operación. Cuenta con rodillos para el fácil deslizamiento de la camilla. Dispone 4 ruedas de acero recubierta en goma altamente resistente de 200cm de diámetro. 2 con freno, 1 con freno de dirección y 1 de libre recorrido.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.