## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-228
REVISIÓN: | Segunda
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Alto Flujo
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ATRIBUTO | VALOR |  | VALOR OFERTADO
PARTES Una (01) pantalla de visualización. Una (01) manguera de conexión para oxigeno medicinal. Un (01) dispositivo de anclaje en poste. Una (01) base o soporte rodable. Características Específicas Equipo portátil para uso en una base o soporte rodable, con peso menor a 6 kilos. Con pantalla para la visualización de parámetros. Rango de flujo: de 2 LPM a 60 LPM o más. Con pasos para el incremento del flujo de5 LPM o meno r. Configuraci6n ajustable de la concentraci6n de oxigeno (FiO2) del 21% al 100%. Con mezclador (blender) integrado o controlador externo. En caso de requerirse controlador externo, se solicita dos fluxómetros de alto flujo con los siguientes rangos: Rango de flujo pediátrico de 0 a 30 LPM como mínimo. Rango de flujo adulto de 0 a 70 LPM como mínimo. Con sensor de oxigeno integrado Con sistema humidificador integrado o externo. Manguera para oxígeno Con conector de salida compatible hacia la entrada del equipo (NIST, otros) y con conector de entrada compatible al de la toma de pared o fluxómetro. Sistema de alarmas de parámetros fuera del rango programado. Con batería interna o equipo de alimentación ininterrumpida (UPS) con tiempo de autonomía de 20 minutos como mínimo. Con capacidad para utilizarse con cánulas nasales de alto flujo. Circuitos de paciente compuesto mínimamente por una cámara humidificadora, tubo(s)de conexi6n hacia el equipo y/o humidificador y, de requerirse, conectores que permitan el uso inmediato del equipo. Deben ser compatible con las cánulas nasales de alto flujo para pacientes adultos y pediátricos (la necesidad de tamaños será definida por el usuario). Balsas o frascos de agua esteril de uso médico de tamaño no menor a 1000 ml. Con pestillo o sujetador en la parte superior. Base o soporte rodable, estable, incluye los dispositivos para un anclaje seguro.
ACCESORIOS De requerirse: una (01) manguera de conexi6n para aire medicinal. De requerirse: dos (02) fluxómetros de oxígeno de alto flujo (adulto y pediátrico). De requerirse: un (01) humidificador INSUMOS Treinta(30) circuitos de paciente para oxigenoterapia de alto flujo(10 adulto,10 ped, 10 neo) Treinta(30) cánulas nasales para oxigeno terapia de alto flujo(10 adulto,10 ped, 10 neo) Treinta(30) bolsas o frascos de agua estéril.
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación IEC 60601-, ISO 13485
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante
Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.