## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-246
REVISIÓN: | Segunda
NOMBRE ECRI: | Procesadores de Tejidos
CÓDIGO ECRI: | 15-190
NOMBRE GENÉRICO: | Procesador De Tejidos Automático
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Pantalla Digital que permita visualizar y programar los parámetros Programas ≥ 3 Sistema Completamente cerrado Cámara de procesamiento de capacidad ≥ 50 cassettes Cantidad de baños o estaciones de Parafina baños de parafina ≥ 3 o Estaciones de parafina ≥ 1 Capacidad ≥ 3.5 litros Unidad de reactivos Depósitos de reactivo ≥ 8 Depósitos de condensado ≥ 1 Depósito de solución de limpieza ≥ 1 Sistema de protección Requerido Comunicación: USB, Ethernet, o similar Alarmas Requerido Accesorios y Consumibles UPS para respaldo y regulación de energía con capacidad de autonomía de al menos 45min. 5 unid Filtro de Carbón Activado
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110 VAC, 60 Hz.
Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante