## Table 1
EQUIPO BIOMÉDICO
DATOS GENERALES
CÓDIGO | EM-258
REVISIÓN: | Primera
MARCA:
MODELO:
NOMBRE GENÉRICO: | Espirómetro
IMAGEN DE REFERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  | VALOR OFERTADO
Espirómetro de diagnóstico que utiliza un ordenador personal Pruebas FVC, SVC, MVV, Antes-después de broncodilatador (BD) Tipo de sensor Pneumotach Equipo de alimentación Ninguno, se obtiene la alimentación del puerto USB Precisión Cumple o supera la norma 2005 de la ATS/ERS Reproducibilidad Cumple o supera la norma 2005 de la ATS/ERS Rango de volumen de 0 a 14 L Rango de flujo +- 14 L/s Normas de predicción Para obtener información sobre las normas de predicción incluidas. Se pueden agregar normas de predicción a petición del cliente. Interpretación Normas de interpretación 1991 de la ATS. Se puede desactivar la interpretación automática. Dispone de interpretación manual. Cálculo de la edad pulmonar. Informes FVC - volumen/tiempo FVC - flujo/volumen FVC – Ambos, volumen/tiempo y flujo/volumen SVC – volumen/tiempo Gráfico de incentivo Bombero Parámetros FVC, FIVC, FIV1, FIV1%, FEV0.5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV5, FEV6, FEV0.5, FEV0.5%, FEV1%, FEV1/FVC, FEV2%, FEV3%, FEV5%, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF75- 85, PIF, FIF50, FEF50/FIF50, FEV1/FEV6, FET, MEF25, MEF50, MEF75 SVC, ERV, IRV, VT, IC, BF, MV, Tin, Tex, Tin/Tex MVV, MV, VT, BF, DFRC Comprobaciones de calidad Comprobaciones de aceptabilidad de la ATS y de reproducibilidad de la ATS Incentivo sonoro y visual de ayuda para la preparación de los pacientes Conectividad Compatible con la estación de trabajo Cardioperfect Compatibilidad para exportar a la mayoría de los programas electrónicos de historias clínicas Disponible en una red multiusuario Opción de telemedicina para la transferencia por correo electrónico Almacenamiento y entorno • Temperaturas entre –20 °C (-4 °F) y 50 °C (122 °F) • Humedad relativa entre 15 y 95% (sin condensación) • Presión atmosférica de 500 hPa (mbar) a 1.060 hPa (mbar) Entorno operativo • Temperaturas entre 10 °C (50 °F) y 40 °C (104 °F) • Humedad relativa entre 15 y 90% (sin condensación) • Presión atmosférica de 700 hPa (mbar) a 1.060 hPa (mbar). • Período de calentamiento de 5 minutos Calibración Modulo de Calibración , Jeringa y Software de Calibración
OTRAS ESPECIFICACIONES
Energía / Alimentación | 110v/60Hz
Garantía técnica fabricante | Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE y/o ISO y/o TUV y/o Equivalente o Superior
Entrenamiento Usuario | Según recomendación del fabricante